X射线计算机断层扫描仪（64排）

一、功能需求

1. 使用人群：全院各科室（如急诊科、呼吸内科、心血管内科、肿瘤科、消化内科、骨科、神经外科等）需要进行CT检查的患者，涵盖创伤中心接诊的各类创伤患者，重点为多发伤、复合伤、急性大出血、颅脑外伤、脊柱脊髓损伤患者，包含成人及儿童。

2.功能作用：用于全身各部位（颅脑、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢、心血管等）的快速、高分辨率CT成像。支持常规平扫、增强扫描，作为创伤救治的核心影像设备，需支持全身一站式快速扫描，实现“从头到脚”的无缝覆盖。重点满足急性创伤的快速确诊（如脏器破裂、血管损伤、隐匿性骨折等），并为急诊手术方案制定提供精准依据。以及各类高级后处理功能（如CTA、CTP、仿真内窥镜、骨密度分析等），满足临床诊断、急诊急救、术前规划、术后评估及科研需求。

3. 核心功能要求

超薄探测器与覆盖范围：探测器物理排数≥64排，Z轴探测器覆盖宽度≥4.0cm（优先考虑宽体探测器设计），以减少大范围扫描的旋转次数，缩短扫描时间。

极速扫描能力：球管旋转速度≤0.35秒/圈，时间分辨率≤50毫秒，能够冻结心脏及创伤性出血的瞬间影像，减少运动伪影。

大孔径设计：机架孔径≥70cm，便于大体型患者及特殊体位检查；扫描床最大承重≥200kg，移动速度≥170mm/s，具备高精度定位功能，便于容纳急救担架、呼吸机及监护设备，方便危重创伤患者进出，减少搬运风险。

低剂量扫描技术：必须配备先进的迭代重建算法（如AI深度学习降噪技术），在保证图像诊断质量的前提下，将辐射剂量降低60%以上，保护多发伤患者（尤其是儿童）免受二次伤害。

智能触发与自动化：支持“一键式”急诊创伤扫描协议；具备智能血管造影触发技术，能自动识别对比剂到达峰值，确保血管成像质量。

系统兼容性：支持DICOM 3.0标准，可无缝接入医院PACS/HIS系统。

二、采购基础信息

设备名称：X线计算机断层扫描仪（64排）

使用年限：10年以上

生产与合同时间间隔：不大于6个月

质保：整机免费质保3年及以上，包含球管、探测器、高压发生器等核心部件。质保期内，球管损坏需免费更换。

三、临床功能确认

以设备说明书为准，需明确支持以下检查功能：

常规扫描： 头颅、胸腹盆、脊柱四肢等全身各部位平扫及增强扫描。

高级后处理功能： 多平面重建（MPR）、最大密度投影（MIP）、表面遮盖显示（SSD）、容积再现（VR）、CT血管成像（CTA）、CT灌注成像（CTP）。

特殊检查功能： 心脏冠脉成像、肺部低剂量筛查、仿真内窥镜（VE）、骨密度测量、双能/能谱成像（具备此功能更佳）。

儿科/急诊应用： 具备快速扫描模式，适用于急诊创伤检查及不配合患儿的检查。

四、软、硬件及售后要求

1.软、硬件的配置要求：

主控台计算机： CPU≥4核，内存≥32GB，硬盘容量≥1TB，配备≥19英寸医学专用液晶显示器（分辨率≥1280×1024），具备光盘刻录系统。

图像后处理工作站：配置原厂高端独立后处理工作站，CPU≥4核，内存≥16GB，硬盘容量≥1TB，配备≥24英寸医学专用液晶显示器，预装全套高级后处理软件（含三维重建、血管分析、灌注分析等）。

辅助设备：配套CT高压注射器1套，医用专业显示器5套。

2.  售后要求：

服务响应： 提供7×24小时售后服务热线。设备出现故障，工程师需在2小时内响应，24小时内到达现场并提供备用机，确保临床检查不中断。

开机率保证： 合同期内保证设备开机率≥95%。

预防性维护： 每年提供不少于4次的预防性保养（PM），包含必要的耗材更换。

培训服务： 提供全面的设备操作、维修保养培训。现场培训不少于5次，并提供外出技术交流或培训名额不少于3人次。

资料交付： 验收时提供完整的中英文纸质版及电子版操作手册、维修手册、电路图、装箱单等资料。

软件升级： 质保期内提供免费软件升级服务。

六、供应商资质：

中标供应商必须按条例，取得辐射安全许可证。（根据《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003年6月28日主席令第六号）第二十八条：生产、销售、使用放射性同位素与射线装置放射防护的规定申请领取许可证，办理登记手续）。

七、包括机房的防护安装。