数字化X射线摄影系统

需求

一、功能需求

1.  使用人群：

全院各科室（如急诊科、骨科、呼吸内科、ICU、儿科等）需要进行X线影像学检查的患者，重点覆盖创伤中心接诊的各类创伤患者，包括多发伤、骨折、复合伤、急性胸部外伤、脊柱损伤患者，涵盖成人及儿童。

2.  功能作用：

用于全身各部位（头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部、骨盆）的数字化X线摄影。作为创伤救治的基础影像设备，需支持常规平扫及可视化透视功能，重点满足急诊创伤的快速筛查（如血气胸、骨折脱位、腹腔游离气体）、术前术后评估及骨折复位引导。要求设备能适应轮椅、担架、平车等多种体位的拍摄需求，并支持在透视下进行骨折整复、取异物等操作。

3.  核心功能要求（创伤特需）：

系统架构：采用高频高压发生器与数字化平板探测器组合，具备DR摄影、数字透视及可视化摄影等功能。

探测器性能：采用无线平板探测器，具备高动态范围，能穿透石膏、夹板及金属异物，清晰显示骨痂生长及深部组织结构。 大尺寸覆盖：探测器有效成像面积≥17英寸×17英寸（43cm×43cm），满足成人双肺、全脊柱、长骨（股骨/胫腓骨）的一次性成像需求。

智能拼接技术：具备全脊柱/全长股骨自动拼接功能，软件需支持一键自动合成，消除接缝，用于评估创伤后脊柱畸形及下肢力线。

低剂量与高清晰度：具备动态图像处理技术，在低剂量曝光条件下仍能获得高清晰度的骨纹理和软组织细节，保护儿童及多次复查患者。

悬吊与胸片架：配备天轨悬吊球管支架（三维运动），具备一键自动跟踪定位功能；配备电动升降胸片架，适应卧位、坐位及站立位拍摄。

电网适应性：电源要求≥380V，具备较强的抗干扰能力，保证在急诊复杂用电环境下的稳定运行。

三、采购基础信息

设备名称：数字化X射线摄影系统（DR）

使用年限：10年以上

生产与合同时间间隔：不大于6个月

质保要求：整机免费质保3年及以上，必须包含平板探测器、球管、高压发生器等核心部件。质保期内，探测器出现坏点或黑屏需免费更换。

四、临床功能确认

以设备说明书为准，需明确支持以下功能：

常规摄影：头颅、脊柱、四肢、胸部（正侧位）、腹部、骨盆等全身各部位的数字化摄影。

创伤高级应用：

全脊柱/下肢全长拼接：支持自动拼接，图像失真率<2%。

异物穿透成像：具备针对石膏、夹板下的骨痂生长及骨折复位情况的优化成像模式。

动态可视化：具备动态透视功能（如配备动态平板），用于骨折复位的实时引导。

双能量减影：具备胸部双能量减影技术，一键分离软组织与骨骼图像，辅助发现隐匿性骨折。

急诊床旁功能：扫描床具备高承重能力（≥130kg）及灵活移动行程，方便患者转运及摆位。

五、软、硬件及售后要求

1.软、硬件的配置要求：

主机系统：配置原厂品牌计算机，CPU≥4核，内存≥16GB，硬盘≥1TB，配备≥21英寸医用液晶显示器。

探测器：配置2块同型号无线平板探测器（一床一胸片架），确保急诊高峰期可同时进行床旁和立位拍摄。

高压发生器：高频高压发生器，功率≥65kW，最大电流≥630mA，具备AEC自动曝光控制功能。

辅助设备：配套激光定位灯、滤线栅、影像处理工作站及激光相机（或支持PACS无胶片化输出）。

2.售后要求：

服务响应：提供7×24小时售后服务热线。设备故障需在2小时内响应，24小时内到达现场修复，确保急诊绿色通道畅通。

开机率保证：合同期内保证设备开机率≥95%。

预防性维护：每年提供不少于4次的预防性保养（PM），包含探测器校准、机械部件润滑及辐射剂量检测。

培训服务：提供全面的设备操作、图像后处理及维护保养培训。现场培训不少于5次，并提供外出技术交流培训名额不少于3人次。

资料交付：验收时提供全套中英文纸质版及电子版操作手册、维修手册、电路图及医疗器械注册证复印件。

软件升级：质保期内提供免费软件升级服务，包括新临床应用功能的解锁。

六、供应商资质：

中标供应商必须按条例，取得辐射安全许可证。（根据《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003年6月28日主席令第六号）第二十八条：生产、销售、使用放射性同位素与射线装置放射防护的规定申请领取许可证，办理登记手续）。

七、包括机房的防护安装。