医用血管造影X射线机

需求

一、功能需求

1. 使用人群：

全院各科室（如介入科、心内科、神经内科、神经外科、血管外科、肿瘤科、急诊科等）需要进行血管造影检查及介入治疗的患者，涵盖成人及符合介入手术条件的儿童。

2. 功能作用：

用于全身血管系统（冠状动脉、脑血管、外周血管、内脏血管）的精准成像诊断。支持各类介入手术操作，包括但不限于：冠状动脉支架植入术、心脏电生理射频消融术、脑血管取栓及支架植入术、肿瘤介入灌注化疗及栓塞术、外周血管成形术等。需具备高清晰度的二维/三维实时成像能力，确保手术安全与效率。

3. 核心功能要求：

机架系统：落地式或悬吊式机架，具备多轴电动运动控制（C臂、导管床），支持快速角度定位与记忆功能，满足复杂体位投照需求。

成像能力：具备三维路图功能，支持类CT成像，用于术中实时评估血管及支架展开情况。

低剂量技术：必须配备先进的低剂量成像技术（如铜滤过、光谱优化、AI降噪算法等），在保证图像清晰度的前提下，大幅降低术者与患者的辐射剂量。

探测器参数：采用平板探测器，有效成像视野≥28cm x 28cm，空间分辨率≥3.25 LP/mm，具备高灵敏度与动态范围。

高压发生器：功率≥80kW，最大管电压≥125kV，最大管电流≥1000mA，具备超短脉冲曝光能力，冻结心脏运动伪影。

二、采购基础信息

设备名称：医用血管造影X射线机（DSA）

使用年限：10年以上

生产与合同时间间隔：不大于6个月

质保要求：整机免费质保3年及以上，必须包含球管、探测器、高压发生器等核心部件。质保期内，球管损坏需免费更换，并提供开机率保证（≥95%）。

三、临床功能确认

以设备说明书为准，需明确支持以下功能：

常规造影： 全身各部位血管的数字减影造影（DSA）、数字透视、数字点片。

高级临床应用：

心脏介入：具备冠脉造影专用协议、心脏起搏器植入辅助、射频消融导航。

神经介入：具备脑血管造影、动脉瘤栓塞辅助、急性缺血性卒中取栓路图引导。

肿瘤介入：具备肿瘤血管超选择造影、灌注化疗及栓塞术引导。

外周介入：具备下肢血管长程造影（步进功能）、肾动脉狭窄评估。

穿刺导航：具备经皮实时介入穿刺导航技术（如虚拟支架植入、虚拟穿刺针引导）。

四、软、硬件及售后要求

1.  软、硬件的配置要求：

主控台： 配置高性能原厂工业控制计算机，CPU≥4核，内存≥32GB，硬盘≥1TB SSD，配备≥24英寸高分辨率医用显示器。

图像后处理工作站：必须配置原厂独立高级后处理工作站，预装全套软件，包括：

血管分析软件（QCA、QVA、Bifurcation分析）。

3D重建与分析软件（VR、MIP、MPR、容积测量）。

心脏/神经专用分析模块。

辅助设备：配套DSA高压注射器1套， 多道电生理系统1套，医用显示器（双屏）1套，射线防护用品（医护人员专用）6套。

2.售后要求：

服务响应：提供7×24小时技术支持热线。设备故障需在2小时内响应，24小时内到达现场并修复，若48小时内无法修复，需提供备用机或替代方案。

开机率保证：合同期内保证设备年开机率≥95%。

预防性维护：每年提供不少于4次的预防性保养（PM），包含必要的耗材更换与剂量校准。

培训服务：提供全面的设备操作、维修保养及临床应用培训。现场培训不少于5次，并提供外出进修或技术交流培训名额不少于3人次。

资料交付：验收时提供全套中英文纸质版及电子版操作手册、维修手册、电路图、装箱单及医疗器械注册证复印件。

软件升级：质保期内提供免费软件升级服务，包括临床应用软件的更新。

六、供应商资质：

中标供应商必须按条例，取得辐射安全许可证。（根据《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003年6月28日主席令第六号）第二十八条：生产、销售、使用放射性同位素与射线装置放射防护的规定申请领取许可证，办理登记手续）。

七、包括机房的防护安装。