核磁共振成像系统拆装服务

需求

一、项目概况

1.项目名称：核磁共振成像系统拆装服务

2.设备名称：核磁共振成像系统

3.设备型号：GE Signa HDxt 1.5T

4.设备序列号：310144mr1

5.搬迁路线：

起点（拆机地址）：北流市人民医院急诊楼一楼磁共振室

终点（安装地址）：北流市人民医院外科综合楼负一楼磁共振室

6.项目目标：确保设备安全、完整地从旧址搬迁至新址，并通过专业的安装调试，使设备性能恢复至搬迁前水平，甚至优于国家医疗设备性能检测标准，满足临床诊断需求。

二、搬迁前准备与评估

1.现场勘察：

供应商需在合同签订后7个工作日内安排工程师对新、旧机房进行实地勘察。

确认新机房的场地承重、空间尺寸、屏蔽效能、配电系统（含接地电阻<1Ω）、水冷系统等均符合 GE Signa HDxt 1.5T 的安装要求。

确认搬运路径（门洞、走廊、电梯/吊装口）满足设备通行要求，并制定详细的搬运方案。

2.设备预检（基准测试）：

在拆机前，供应商需配合院方对设备进行全性能检测。

必须包含：信噪比（SNR）、均匀性、几何畸变、层厚精度等关键指标的测试，并形成书面报告作为搬迁后验收的基准数据。

检查磁体液氦液位，并记录。

3.数据备份：

搬迁前，供应商需协助院方对设备系统软件、扫描协议、用户配置及患者数据进行完整备份，防止数据丢失。

4.新机房的规划和设计。

三、拆机与包装技术要求

1.降场与消磁：

严格按照GE操作规范进行降场操作，确保5高斯线收缩至安全范围。

使用专用高斯计监测，确保工程师及周边人员安全。

2.专业工具与防磁要求：

所有拆机作业必须使用专用无磁工具（如铜制或钛合金工具）。

严禁任何铁磁性物质（如铁质工具、磁卡、手表、手机等）带入磁体间，防止“导弹效应”造成设备损坏或人员伤亡。

3.模块化拆解与标记：

拆解顺序应遵循：辅助设备 -> 电子机柜 -> 梯度/射频线圈 -> 磁体的顺序。

对所有拆卸的线缆、插头、电路板、螺丝进行一对一编号和标记，绘制连接图，防止混淆。

体拆卸：需特别注意保护冷头、真空管及氦压机连接管路，严禁磕碰。

4.包装标准：

磁体：必须使用原厂专用磁体包装箱或同等防护等级的定制木箱，内部填充防震泡沫，固定牢靠。

精密部件：电路板、探头等精密部件需防静电包装，并放入防潮箱。

线缆：盘绕直径应符合规范，使用魔术贴固定，严禁折叠或打死折。

5.制冷系统拆机

（1）艾美康精密空调制冷系统：属于精密电子设备，拆机前需进行系统检测并记录运行参数。断电后需排空冷凝水管路存水，对进出水口（如有加湿/制冷水管）进行封堵，防止异物进入。控制面板需防静电包装。

（2）柜式空调：回收制冷剂，对铜管接口进行密封保护，防止灰尘和水分进入系统。

四、运输要求

1.运输车辆：

选用减震性能良好的专业运输车辆。

车厢需清洁、干燥、无腐蚀性气体。

2.固定与防护：

设备在车厢内必须进行多点固定，防止滑动。

运输过程中需采取防雨、防尘、防震措施。

保持运输环境温度在 5℃ - 40℃ 之间，相对湿度符合设备要求。

五、安装与调试技术要求

1.设备就位：

按照新机房布局图，将磁体、操作台、谱仪柜、水冷机组等精准就位。

确保磁体处于水平状态，位置偏差符合GE安装手册要求。

2.系统连接：

根据之前的标记，准确连接所有射频线、梯度线、控制线及网络线缆。

连接冷却水循环管路，确保无泄漏，并进行排气处理。

▲包含因机房的搬迁需要更新的连接线缆，更换的线缆为原厂的线缆。

3.上电与励磁（立磁）：

在确认所有连接无误、真空度达标后，进行系统上电。

严格按照GE规程进行抽真空和励磁操作。

励磁过程中需专人监控，确保电流、电压及液氦液位正常。

4.匀场与调试：

励磁完成后，进行高阶匀场（Shimming），优化磁场均匀性。

安装并调试射频线圈，进行调谐和匹配。

恢复系统软件及备份数据。

- ▲搬迁后设备液氦液位达90%以上。

- 设备的清洁、保养。

六、性能测试与验收标准

搬迁调试完成后，设备性能指标必须达到以下标准：

1.机械性能：设备外观完好，无损伤；磁体无泄漏，真空度正常；扫描床运行平稳，定位准确。

2.电气性能：电源输入稳定，接地良好；各子系统（谱仪、射频、梯度）工作电压电流正常，无报警。

3.图像质量（核心指标）：

信噪比（SNR）：≥120。

均匀性：≥85%。

几何畸变：≤2%。

鬼影：≤5%。

层厚精度：误差 ≤ ±10%。

4. 制冷系统验收

连续运行：在磁共振开机前，空调系统需先行连续稳定运行48小时。

环境指标：在磁共振满负荷扫描时，监测设备间温度波动不得超过±2℃，湿度波动不得超过±5%。

5.验收方式：

由供应商工程师、院方设备科工程师及诊断医生共同参与。

使用标准测试模体进行客观测试，并对志愿者进行常规序列扫描，主观评价图像质量。

出具正式的《设备性能检测报告》和移机报告，双方签字确认。

七、人员与资质要求

1.项目负责人：需具备3年以上大型医疗设备搬迁经验。

2.工程师资质：

设备拆装工程师有3名以上，有过设备原厂或原厂授权认证的工程师资质。

必须接受过GE Signa HDxt 1.5T 专项技术培训，熟悉该型号设备结构及原理。

3.安全意识：所有人员需经过严格的安全培训，熟知液氦安全处理流程及急救措施。

八、交付与质保

1.交付物：

完好的设备及所有配件、工具。

完整的搬迁实施报告、调试报告及验收报告。

更新后的设备操作手册及维护手册（如有更新）。

2.质保期：

自验收合格之日起，提供整机免费保修服务，保修期不少于 12个月。

质保期内，如因搬迁质量原因导致的设备故障，供应商需免费维修或更换部件。

3.响应时间：提供7×24小时服务热线，接到报修后2小时内响应，24小时内到达现场（根据当地交通情况确定）。

九、安全与风险控制

1.安全第一：供应商必须制定详细的安全施工方案，为所有施工人员购买足额的意外伤害保险。

2.设备安全：供应商需为本次搬迁的设备购买运输保险和安装工程一切险。

3.环境安全：如涉及液氦排放或处理，必须严格遵守环保及安全规范，防止人员冻伤或窒息。

十、服务时间

▲合同签订后3个月内搬迁完毕并交付使用。