核磁共振成像系统机房屏蔽安装

需求

一、项目概述

北流市人民医院GE Signa HDxt 1.5T 核磁共振成像系统（MRI），需要建立一个高性能、高安全性的运行环境。该机房装修严格遵循国家相关标准及GE医疗设备安装规范，重点解决射频干扰屏蔽、磁场安全、电气接地及机房内部装修等问题，确保设备成像质量稳定，同时保障工作人员及周边环境的安全。

二、设计依据

1. 国家标准：

《电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法》（GB/T 12190-2006/2021）

《医用磁共振成像设备通用技术条件》（GB 7665-2005）

《电子信息系统机房设计规范》（GB 50174-2017）

《综合医院建筑设计规范》

2. 设备厂家要求：GE Signa HDxt 1.5T 设备安装手册及环境要求。

3. 用户需求：满足临床诊断需求，提供安全、舒适、低噪音的操作与检查环境。

三、机房选址与布局要求

1.选址：

（1）机房面积6360mm*7730mm，高度3300mm,-300mm,设备间面积3480mm*7730mm，高度3300mm,-300mm。

（2）考虑设备搬运路径，预留设备进入机房的洞口尺寸 2800mm × 2800mm，设备进场后再负责封好。在进磁体洞口搭建一个3米*3米的临时磁体吊装平台，承重达 6T 以上。

2.功能分区：

（1）检查室（磁体间）：放置磁体，进行患者扫描，需进行全封闭电磁屏蔽及磁屏蔽装修。

（2）设备间（水冷/机柜间）：放置谱仪柜、射频功放、水冷机组等，需做好散热与维护空间规划。

（3）控制室：医生操作设备，需与检查室通过观察窗连接，内部做好防静电地板及网络布线。

四、核心屏蔽需求

1.射频屏蔽

（1）屏蔽效能：在 10 MHz ～ 400 MHz 频段内，屏蔽效能 ≥ 90dB（目标 ≥ 100dB 以确保长期稳定性）。

（2）屏蔽结构（墙面、天花板、地面）：

（3）全铜板结构：建议采用 0.5mm 或 0.8mm 厚的紫铜板作为屏蔽层，所有接缝处需进行氩弧焊或铜焊精密焊接，确保电气连续性。为了患者和人员的安全，机房内加强屏蔽，把磁场强度大于5G的强磁场区域压在机房内。（5G区域见下图）。

（4）屏蔽门：双层钢板夹铅板（总厚度约 100mm），配备高性能铍青铜弹簧片电磁密封装置。屏蔽效能：≥ 100dB。门口配置磁性物体探测系统装置，最大限度的保证每位进入磁共振机房患者的生命安全。

2.磁屏蔽（被动/主动）

（1）屏蔽层距离：射频屏蔽层（若使用铁磁性材料如钢板）必须距离磁体中心 ≥ 50cm，以减少涡流对梯度场的影响。

（2）材料选择：所有固定件、紧固件必须使用非磁性材料（如奥氏体不锈钢、铜、铝或专用工程塑料），防止被磁场吸引造成“抛射物”危险。

（3）涡流补偿：若采用导电屏蔽层（如铜、铝），需确保其与磁体间的距离满足设备对梯度场切换率的要求，或采用专门的涡流补偿设计。

五、机房地面、墙板及内部装修需求

本部分详细规定了检查室（磁体间）的墙体装修方案，兼顾屏蔽效能、美观及声学要求。

1. 墙体结构层次（由外至内）：

（1）基层处理：原建筑墙体需清理干净，找平处理。

（2）龙骨框架：

采用轻钢龙骨或木龙骨搭建骨架（建议间距 400mm × 400mm 或 600mm × 600mm）。

（3）关键点：龙骨系统必须与射频屏蔽层绝缘（使用橡胶绝缘垫），防止形成接地环路影响屏蔽效果。

（4）吸音层：在龙骨空腔内填充环保型吸音棉（如离心玻璃棉，容重 ≥ 32kg/m³），厚度 50mm - 100mm，外包透声玻纤布，以降低梯度线圈工作时产生的噪音（最高可达 110dB 以上）。

（5）饰面层：

材料选择：使用穿孔吸音板（专用木质吸音板），孔径及穿孔率需经声学计算，以匹配MRI噪音频谱。

安装方式：饰面板通过非磁性自攻螺丝固定在龙骨上，板缝间使用密封胶处理，确保美观无缝。

颜色与风格：采用暖色调（如米黄、浅蓝），营造温馨、放松的检查氛围，缓解患者幽闭恐惧症。

2.地面装修：

（1）负责磁体间、设备间土建基础工程及磁体间二次回填混凝土和两次防潮层工程，按设备厂家的要求预留电缆沟和设备基座，安装水电和照明所包括的工程；设备间墙面光面粉刷，平整度误差小于2mm。

（1）屏蔽层：若采用铜板屏蔽，地面需铺设 0.5mm - 1mm 厚铜板，并与墙面屏蔽层焊接成一体。

（2）绝缘与承重：铜板下需铺设 5mm 厚工业橡胶板作为绝缘层。

（3）面层：铺设防静电、防滑、易清洁的PVC卷材地板或橡胶地板，颜色与墙面协调。平整度误差小于5mm，作单层SBS防潮。

3.天花板装修：

（1）结构：采用可上人检修的轻钢龙骨吊顶系统。

（2）饰面：安装穿孔吸音板，与墙面风格统一。

（3）预留孔：精确预留照明灯具、排风口及紧急呼叫装置的安装孔位，所有穿越屏蔽层的孔洞必须安装波导窗或进行屏蔽处理。

六、电气与通风系统屏蔽要求

1.电气系统：

（1）电源滤波：所有进入屏蔽室的电源线必须通过高性能电源滤波器（插入损耗 ≥ 100dB），滤波器应集中安装在屏蔽壳体外侧或专用检修口。

（2）照明：采用直流或高频电子镇流器的低电磁干扰灯具（如LED），避免对MRI信号产生干扰。

（3）接地：建立独立的单点接地系统，接地电阻 < 1Ω。

2.通风空调系统：

（1）波导窗：通风管道穿越屏蔽墙处必须安装蜂窝状铜网波导窗，确保通风量的同时维持屏蔽效能。

（2）材料：风管及卡箍必须使用非磁性材料（如镀锌铁皮配合非磁性不锈钢卡箍）。

（3）噪音控制：风管内需做消音处理，风机需做减震安装，确保检查室内背景噪音满足舒适性要求。

3.按设备厂家的要求，配配电箱2个，预留准确的各个洞口大小及位置。

七、特殊设施要求

1.失超管（Quench Pipe）：

必须独立引出室外，路径尽量短直，避免过多弯头。

管径需根据压力计算确定，出口应加装防爆膜（破裂压力 ≤ 0.7 bar），出口方向应朝向空旷安全区域，且加装防雨罩。

失超管需做绝缘支撑，并与屏蔽层共用接地。

2.对地绝缘：

整个屏蔽壳体（铜/铝）必须与建筑结构完全绝缘。

地面绝缘电阻（湿度70%条件下）应 ≥ 100MΩ。

八、验收标准

1.屏蔽效能测试：由具备资质的第三方检测机构依据 GB/T 12190 进行全频段扫描测试，出具正式检测报告。

2.电气安全测试：接地电阻测试、绝缘电阻测试（线缆穿墙绝缘电阻 ≥ 10MΩ）。

3.影像质量测试：在屏蔽工程完工后，由GE工程师进行设备安装调试，并进行信噪比（SNR）、均匀性等关键影像参数测试，确保满足临床诊断标准。