X线计算机断层扫描仪维保服务需求

一、设备基本信息

设备名称：X线计算机断层扫描仪

设备品牌：西门子（Siemens）

设备型号：SOMATOM go up

安装地点： 北流市人民医院康美楼健康管理中心一楼

二、维保服务范围与内容

本次采购要求为X线计算机断层扫描仪SOMATOM go up整机的维修、保养服务，服务范围必须覆盖设备所有核心硬件及软件系统。

1.硬件覆盖范围（零备件全包）：

核心部件：高压发生器、探测器系统、滑环系统、机架旋转系统、冷却系统。

计算机系统：扫描控制台、图像重建服务器、后处理工作站。

辅助设备：UPS不间断电源、对讲系统、激光定位灯等。

易损件与耗材：包含所有维修过程中所需的准直器、过滤器、风扇、轴承、皮带、电缆、电路板等。

2.软件覆盖范围：

操作系统、扫描软件、后处理软件的维护、升级与故障修复。

▲提供合同有效期内的免费软件版本升级服务，确保临床功能的持续更新和系统安全补丁的及时安装。

3.服务内容要求：

故障维修：7×24小时报修响应，包含所有人工费、差旅费及备件费。

预防性维护（PM）：每年提供不少于 4次（每季度1次）的全面预防性保养。内容包括：设备深度清洁、机械部件润滑与紧固、电气安全检测、参数校准（kV, mA, 层厚等）、冷却系统检查与维护、软件系统优化等。

性能检测与优化：每次PM需出具详细的设备性能检测报告（含CT值准确性、噪声、均匀性、空间/密度分辨力、层厚准确性、定位光精度等关键指标），并根据检测结果进行参数优化。

备件保障：供应商需在本地或区域中心储备充足的常用备件，特别是高压发生器、探测器、易损耗的电路板等关键部件，确保更换及时性。

三、服务响应与开机率要求

1.服务响应时间：

电话响应：提供7×24小时服务热线，接到报修电话后，30分钟内给予电话响应，指导院方进行初步排查。

现场到达:工程师需在 24小时内（或根据医院实际地理位置协商，但不超过48小时）到达现场进行维修。

2.开机率保证：

合同期内，保证设备年平均开机率 ≥95%。若未达到此标准，每低1个百分点，合同服务期需相应顺延或扣除相应比例的服务费。

四、培训与资料要求

1.技术培训：

每年提供大于 2次 的现场技术交流或操作维护培训，内容涵盖新功能使用、日常保养技巧、常见故障排除等。

2.资料交付：

每次保养及故障维修后，提供详细的服务报告（含故障描述、原因分析、处理措施、更换备件清单、校准数据等）。

五、其他要求

1.人员资质:服务工程师必须经过西门子原厂认证，具备丰富的西门子CT维修经验，特别是针对32排机型的维护经验。

2.安全责任:供应商需为服务人员购买足额的保险。在服务过程中因供应商原因造成的设备损坏或安全事故，由供应商承担全部责任。

3.数据安全:服务过程中涉及患者数据及医院网络，供应商必须严格遵守医院的数据安全与保密协议。

六、投标/应答文件要求

1.公司资质证明文件（营业执照、医疗器械经营许可证等）。

2.工程师资质证书（西门子认证证书）及人员名单。

3.针对该设备的具体维保方案与服务承诺书。

4.备件库情况说明（本地/区域备件库清单，重点说明球管和探测器的供应能力）。

5.同类设备维保业绩证明（合同复印件）。

6.详细的报价单（含人工、备件、软件升级、培训等所有费用）。