磁共振成像系统(GE）维保服务

需求

一、设备基本信息

设备名称：磁共振成像系统

设备型号：GE Signa HDxt 1.5T

安装地点：北流市人民医院外科综合楼负一楼

二、维保服务范围与内容

本次采购要求为磁共振成像系统GE Signa HDxt 1.5T维修、保养服务，服务范围必须覆盖设备所有核心硬件及软件系统。

1.硬件覆盖范围：

核心部件：磁体系统（含冷头、压缩机）、梯度系统（梯度放大器、梯度线圈、梯度冷却系统）、射频系统（射频放大器、射频线圈、射频接收链路）、谱仪系统、计算机系统（主控台、重建服务器、网络设备）。

辅助设备：氦压机、冷水机、空调系统（磁体间及设备间）、UPS不间断电源、对讲系统、门控系统、激光相机（或接口设备）等附属设施。

易损件与耗材： 包含所有维修过程中所需的线圈、电缆、风扇、滤网、冷水机耗材、氦气补充（在合同约定范围内）等。

2.软件覆盖范围：

操作系统、扫描软件、后处理软件的维护、升级与故障修复。

提供合同有效期内的免费软件版本升级服务，确保临床功能的持续更新。

3.服务内容要求：

故障维修：7×24小时报修响应，包含所有人工费、差旅费及备件费。

预防性维护（PM）：每年提供不少于 4次（每季度1次）的全面预防性保养，包括但不限于：设备清洁、参数校准、性能检测、软件优化、硬件紧固、冷却系统检查等。

性能检测与优化：每次PM需出具详细的设备性能检测报告（含信噪比、均匀度、鬼影、线性等关键指标），并根据检测结果进行参数优化。

备件保障：供应商需在本地或区域中心储备充足的常用备件，确保维修及时性。

四、服务响应与开机率要求

1.服务响应时间：

电话响应：提供7×24小时服务热线，接到报修电话后，30分钟内给予电话响应，指导院方进行初步排查。

现场到达：工程师需在 24小时内 到达现场进行维修。

2.开机率保证：

合同期内，保证设备年平均开机率 ≥95%。若未达到此标准，每低1个百分点，合同服务期需相应顺延或扣除相应比例的服务费。

五、培训与资料要求

1.技术培训：

每年提供不少于 2次 的现场技术交流或操作维护培训，内容涵盖新功能使用、日常保养技巧、常见故障排除等。

每年提供 1人次 的外出维修技术培训名额，提升院方技术人员的维护能力。

2.资料交付：

合同签订后，提供完整的设备维修手册、电路图、操作手册（电子版及纸质版）。

每次PM及故障维修后，提供详细的服务报告（含故障描述、原因分析、处理措施、更换备件清单、校准数据等）。

六、其他要求

1.人员资质：服务工程师必须经过原厂认证，具备丰富的1.5T磁共振维修经验。

2.安全责任：供应商需为服务人员购买足额的保险。在服务过程中因供应商原因造成的设备损坏或安全事故，由供应商承担全部责任。

3.数据安全：服务过程中涉及患者数据及医院网络，供应商必须严格遵守医院的数据安全与保密协议。

4.零配件来源：所有更换的零配件必须为原厂件。

七、投标/应答文件要求

1.公司资质证明文件（营业执照、医疗器械经营许可证等）。

2.工程师资质证书及人员名单。

3.针对该设备的具体维保方案与服务承诺书。

4.备件库情况说明（本地/区域备件库清单）。

5.同类设备维保业绩证明（合同复印件）。

6.详细的报价单（含人工、备件、软件升级、培训等所有费用）。