核磁共振成像系统(佳能）维保服务

需求

一、设备基本信息

设备名称：核磁共振成像系统

设备型号：Vantage Elan MRT-2020

安装地点：北流市人民医院外科综合楼负一楼

二、维保服务范围与内容

本次采购要求为核磁共振成像系统Vantage Elan MRT-2020维保服务，服务范围主要覆盖技术服务和部分辅助设备。

1.服务覆盖界定：

服务方责任：负责提供维修所需的人工、差旅、交通费用，以及免费提供维修人工和诊断服务。

备件与耗材责任： 不包含价值较高的核心硬件备件（如：磁体、梯度放大器、梯度线圈、射频放大器、谱仪板卡、计算机主控台等）的更换费用。此类备件需院方另行购买或协商。

包含的低值耗材/维修包：合同应明确列出包含在技术保内的低值易耗品或维修包清单，例如：风扇、滤网、电源模块、小继电器、对讲系统维修件、冷水机常规耗材、梯度放大器、梯度线圈、射频放大器、谱仪板卡、计算机主控台等及电路板维修服务等。

2.软件服务范围：

包含操作系统、扫描软件、后处理软件的故障修复与日常维护。

关于软件升级：包含合同有效期内的免费软件版本升级服务。

3.服务内容要求：

故障维修：提供报修响应，包含人工费和差旅费。对于故障诊断、设备拆装、调试校准提供技术支持。

预防性维护（PM）：每年提供 4次（每季度1次）的预防性保养，包括设备清洁、紧固、部分参数检查、软件优化等。

性能检测：每次PM需进行基本性能检测并出具报告，但可能不包含全面的高精度参数校准（如全频谱信噪比、均匀度深度校准等，此部分可能涉及硬件调整，需额外收费）。

三、服务响应与开机率要求

1.服务响应时间：

电话响应： 提供工作时间（如8:00-18:00）或7×24小时热线，接到报修电话后，1小时内给予电话响应。

现场到达：工程师需在 24小时内（根据地理位置协商）到达现场进行诊断和维修。

2. 开机率监控：

虽然技术保不直接与开机率罚款挂钩（因受备件采购周期影响），但供应商仍需努力保障设备运行。若因供应商服务不及时导致停机，院方保留追责权利。

四、其他要求

1.人员资质:服务工程师需具备相关资质和经验，能独立进行设备故障诊断和维修。

2.备件采购支持:供应商需提供准确的故障诊断，以便院方能准确采购所需备件。供应商应协助院方进行备件的询价和采购渠道推荐。备件报价约为厂家报价的70%，费用由采购人承担。保证更换备件为原厂备件，供货渠道通畅；保证更换后机器的参数与故障前一致；保证优先运送配件。

3.数据安全与保密:服务过程中涉及患者数据及医院网络，供应商必须严格遵守医院的数据安全与保密协议。

五、投标/应答文件要求

1.公司资质证明文件。

2.工程师资质证书及人员名单。

3.针对该设备的详细维保服务方案，必须明确列出包含在合同内的低值耗材/维修包清单，以及明确排除的核心硬件清单。

4.备件库情况说明（如有）。

5.同类设备维保业绩证明。

6.详细的报价单（含人工、差旅、包含的耗材费用）。

7.核心硬件备件的推荐报价清单（供未来参考）。