申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 转运监护仪（病人监护仪） |
| 用途及适用人群 | 成人、小儿、新生儿 |
| 设备的功能要求 | 1. 配置固定转运底座，底座带充电功能。 2. 转运监护仪，满足救护车,通过相关转运标准 3. ≥5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携，≤1kg 4. IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境 5. 坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境 6. 内置锂电池供电，支持≥4小时的持续监测 7. 心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm 8. 具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰 9. 转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | 无 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名：

2026年04月27日