钬激光治疗机维修参数需求

基本信息

- 设备名称：钬（Ho:YAG）激光治疗机

- 设备型号：P. S. INT-100W

- 设备编号：1827

- 使用单位：北流市人民医院

- 故障现象：开机红屏、功率受限、保护镜损坏

- 核心部件更换需求

| 更换部件名称 | 技术规格/参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一路激光器 | 型号匹配 P. S. INT-100W，性能稳定，无衰减 | 1套 | 需调试后台参数 |
| 保护镜 | 原厂或同等质量标准，透光率达标 | 1个 | 防止光纤损坏 |
| 第二反射镜 | 原厂或同等质量标准，反射率达标 | 1个 | 需配合光路校准 |

- 调试与校准参数

| 服务项目 | 关键参数指标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 后台参数调试 | 能量输出稳定，无报警 | 消除红屏故障，解除功率限制 |
| 光路校准 | 光斑圆润，对中准确 | 更换镜片后必须进行，确保传输效率 |
| 水质与过滤器 | 更换纯净水，清洗/更换过滤器 | 解决水质太差问题，防止加速衰减 |

- 附加服务需求

- 整机全面保养：包括设备内外部清洁、电路检查、冷却系统维护等。

- 其它三路激光器检查：虽然目前暂不影响使用，但需检查其性能下降原因并做优化。

- 质保期：

◦激光腔、镜片（保护镜、反射镜）：质保 3年。

泌尿外科

2026年7月7日