全自动血型分析仪的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 全自动血型分析仪 |
| 用途及适用人群 | - 用于来我院就诊的患者进行血型定型 |
| 设备的功能要求 | 可进行血型定型，包括ABO血型正、反定型、RhD血型定型等。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 | 1. 样本位：96个样本位； 2. 试剂位：14个试剂位，具有自动混匀功能； 3. 凝胶卡位：120卡位； 4. 载体类型：微柱凝胶卡； 5. 检测速度：≥500测试/每小时。血型鉴定≥120个标本/小时； - 6. 检测项目：ABO血型正定型 、ABO血型反定型检测、RhD 血型检测、Rh血型抗原检测等。 |
| 软、硬件的 配置要求 | 1.打孔装置：根据测试项目需要灵活打孔，避免浪费； 2. 离心系统：有2台独立的封闭式离心机，离心机速度1500转/分-3000转可调。可同时离心24张卡； 3.孵育系统：孵育温度37°C，12个孵育位； 4. 成像系统：双面拍照成像，高清彩色成像系统，图像清晰、真实、直观，原始影像图片可永久保存； 5. 条码扫描：装载时自动扫描样本、试剂条码，测试中自动扫描凝胶卡条码，支持多种格式条形码； 6.软件功能：运行状态实时检测、异常状态报警；支持与LIS系统双向通讯，可自动/手动传输测试结果； 生物安全：废TIP、废卡封闭式管理，防止生物危害;封闭式操作，防止测试过程中对操作人员造成伤害。 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥5年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机终身免费质保；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的医用耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 9.必须提供中文版LIS/HIS 接口技术文档。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 四、设备和耗材、检验试剂的关系(需要的必填） （备注：此表由科室填写年计划使用量，供应商参与竞标时填写其他部分，作为评标时价格评审的重要依据。） | 耗材名称; 国产/进口; 是否专机专用耗材; 耗材品牌; 集采网/阳光网; 集采网价格; 阳光网价格; 阳光网成交价格; 年计划使用人份. ABO、RH血型鉴定卡（正定型）; 360人次. ABO、RHD血型鉴定卡（正反定型）; 43200人次. 质控品; 6盒（6批次）. 全自动血型分析仪吸头; 50000人次. 年计划使用人份由使用科室填写（必填项） |
| --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）