全自动血液分析仪的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 全自动血液分析仪 |
| 用途及适用人群 |  |
| 设备的功能要求 | - 检测原理方法：激光散射结合核酸荧光染色的多维分析技术（SF Cube），二次加速鞘流阻抗技术，免疫散射比浊法等。 - 能开展项目：常规包括白细胞系，红细胞系，网织红系，血小板系；血液检测直方图、三维散点图、二维散点图 、CRP等项目。 3.检测方法及速度：批及随机检测，测定第一个样品出结果的时间≤15分钟，检测速度≥100测试/小时。 - 4.急诊功能：有急诊通道，可提供急诊项目。 - 5.标本类型：静脉全血标本、微量全血标本、预稀释标本、体液标本。 - 6.标本量：全血标本≤0.5ml。微量全血标本（未稍血）≤0.1ml。 - 7.拓展功能：可拓展，可联接多个模块实现扩展，测试速度最大可扩展至≥300测试/小时。 - 8.有单向、双向通道接口，可连接医院LIS系统。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 |  |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥5年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机终身免费质保；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的医用耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 9.必须提供中文版LIS/HIS 接口技术文档。 |

三、配件设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 四、设备和耗材、检验试剂的关系(需要的必填） （备注：此表由科室填写年计划使用量，供应商参与竞标时填写其他部分，作为评标时价格评审的重要依据。） | 耗材名称; 国产/进口; 是否专机专用耗材; 耗材品牌; 集采网/阳光网; 集采网价格; 阳光网价格; 阳光网成交价格; 年计划使用人份. 血细胞分析用稀释液; /; 2400L(20L*10*12). 血细胞分析用网织红染液+稀释液; /; 1000人次. 血细胞分析用溶血试剂; 18000ml. 血细胞分析用染液; 20000ml. 清洗液; 12000ml. 校准品; 1支(4.5ml). 血细胞分析用质控品; 6支（6批次）. 仪器进样针(穿刺针); 1支. 年计划使用人份由使用科室填写（必填项） |
| --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）