微量元素分析仪的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 微量元素分析仪 |
| 用途及适用人群 | - 用于来我院就诊的患者进行微量元素检测。 |
| 设备的功能要求 | 能够检测锌、铁、钙、镁、铜、铅、镉等常规元素，可扩展。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 | 1.检测方法：电化学法 2.检测元素：锌、铁、钙、镁、铜、铅、镉（可扩充硒、碘、锰等元素）； 3.检测标本：全血（静脉血、末梢血）、血清、头发、尿液 4.样本用量：全血/末梢血20μL 5.检测速度：出检测结果≤3分钟； 6.血铅检测：符合卫生部2006年颁布的临床操作规范； 7.电极系统：三电极或五电极系统； 8.样品携带污染：≤5%； - 9.重复性误差：RSD≤3%； |
| 软、硬件的 配置要求 | 1.自动功能：自动清洗、自动寻位、自动校准、自动检测、自动分析结果； 2.防护设计：全封闭式测试系统，防止外界交叉污染，无汞污染和有机质气化污染； 3.软件功能：支持与LIS系统双向通讯，可自动/手动传输测试结果。。 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥5年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机终身免费质保；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的医用耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 9.必须提供中文版LIS/HIS 接口技术文档。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| (需要的必填） （备注：此表由科室填写年计划使用量，供应商参与竞标时填写其他部分，作为评标时价格评审的重要依据。） | 耗材名称; 国产/进口; 是否专机专用耗材; 耗材品牌; 集采网/阳光网; 集采网价格; 阳光网价格; 阳光网成交价格; 年计划使用人份. 基础元素测定液（锌铁钙镁锰）; 500人份. 重金属试剂（铅镉铜）; 500人份. 清洗液、维护液; 4000ml. 标准系列校准液; 10ml*2*4. 质控品; 10ml*2*4. 年计划使用人份由使用科室填写（必填项） |
| --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）