辐射工作场所辐射环境安全和防护状态监测服务需求

- ‌监测内容‌

- ‌全面覆盖我院辐射工作场所的辐射环境安全和防护状态，‌包括但不限于放射性危害因素检测、‌辐射剂量监测、‌辐射防护设施性能评估等，监测设备详见附件一。‌

二、服务商准入资质要求

1. 具备有效的许可范围匹配辐射监测业务的资质证书。

2. 具备CMA检验检测资质，可出具国家认可、可用于监管备案的CMA正式检测报告。

3. 现场检测人员为辐射专业技术人员，持证上岗。

4. 所有检测仪器经法定计量检定、证书在有效期内，可提供检定证书备查。

5. 服务机构不得转包、分包整套检测服务。

三、全院统一检测内容（严格按照环境保护部令第18号令执行）

1.辐射场所环境剂量检测（全覆盖）

对每一间放射机房开展标准化布点检测包括：

- .机房四面墙体、顶板、地面、管线孔洞、门缝、通风口

- .操作位（技师工作位）

- .防护门外公共走廊、候诊区

- .相邻诊室、办公室、楼梯通道

- .机房上下楼层房间

- .检测指标：空气比释动能率（环境辐射剂量）

2.防护设施性能核查

逐项核查全院所有放射防护器材状态包括：

- .铅防护门、电动防护门屏蔽完整性、有无破损漏线

- .铅玻璃观察窗防护性能

- .墙体屏蔽层防护有效性

- .门机联锁、警示灯、警示标识、应急装置完好性

- .防护设施老化、开裂、脱落情况排查

3.安全管理合规核查

(1).放射工作分区标识是否规范

(2).警戒区域划分是否达标

(3).防护用品配备与摆放情况

(4).机房安全防护制度落实符合性

四、服务工作内容

1. 上门完成全院所有辐射场所现场布点、采样、检测、记录。

2. 对不合格点位出具书面整改意见及技术指导方案。

3. 存在超标点位免费提供一次复测服务。

4. 整理全院统一台账、检测数据表、点位示意图。

5. 出具全院汇总版+CMA分项正式检测报告。

五、交付成果要求

1. 现场检测完成后30个日历日内交付全套正式报告

2. 交付内容：

(1).全院整体总结报告1份。

(2).检测人员上岗证复印件、检测仪器计量检定证书复印件。

3. 报告可直接用于：《辐射安全防护状况年度评估报告》、年度环保核查、科室质控台账。

附件一:‌‌

| 序号 | 活动种类和范围 |  |  |  |  |  | 环保年检 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 辐射活动场所名称 | 装置分类名称 | 类别 | 活动种类 | 数量 | 数量单位（台/套） | 场所/核素数量 | 项目名称 |
| 1 | 第三门诊部放射科CT室 | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 2 | 第三门诊部放射科DR室 | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 3 | 外科综合楼手术室 | 移动式C形臂X射线机 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 2 | 辐射场所监测 |
| 4 | 外科综合楼手术室14间 | 移动式X射线机 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 5 | 外科综合楼手术室18间 | 移动式C形臂X射线机 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 6 | 外科综合楼放射科二楼第十四检查室（CT4） | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 7 | 康美楼健康管理中心DR室 | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 8 | 康美楼健康管理中心CT室 | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 9 | 肿瘤内科楼一层核医学SPECT/ECT机房 | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 3 | 辐射场所监测 |
| 10 | 肿瘤内科楼一层直线加速器机房 | 粒子能量小于100兆电子伏的医用加速器 | Ⅱ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 11 | 放疗楼一楼CT模拟定位室 | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 12 | 内科楼四楼口腔科第一检查室 | 口腔（牙科）X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 13 | 内科楼四楼口腔科第二检查室 | 口腔（牙科）X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 14 | 体检车 | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 15 | 外科综合楼十六层碎石室 | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 16 | 外科综合楼一楼放射科第一检查室（DR1） | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 17 | 外科综合楼一楼放射科第二检查室（DR2） | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 18 | 外科综合楼一楼放射科第三检查室（CT1） | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 19 | 外科综合楼一楼放射科第四检查室（CT2） | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 20 | 外科综合楼一楼放射科第五检查室（CT3） | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 21 | 外科综合楼放射科二楼第六检查室 | 移动式摄影X射线机 | Ⅲ类 | 使用 | 2 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 22 | 外科综合楼二楼放射科第七检查室（DR4） | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 23 | 外科综合楼二楼放射科第八检查室（口腔全景） | 口腔（牙科）X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 24 | 外科综合楼二楼放射科第九检查室（骨密度） | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 25 | 外科综合楼二楼放射科第十检查室（口腔CT） | 口腔（牙科）X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 26 | 外科综合楼二楼放射科第十一检查室（乳腺DR） | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 27 | 外科综合楼二楼放射科第十三检查室（胃肠透视） | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 28 | 外科综合楼三楼放射科导管二室 | 血管造影用X射线装置 | Ⅱ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 29 | 外科综合楼三楼放射科导管三室 | 血管造影用X射线装置 | Ⅱ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 30 | 外科综合楼三楼放射科导管一室 | 数字减影血管造影系统 | Ⅱ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 合计 |  |  |  |  | 31 |  | 33 |  |