模拟定位CT球管采购需求

一、项目概况

1. 采购设备：模拟定位CT（GE Discovery CT590 RT）配套原装CT球管 1套

2. 设备用途：肿瘤患者放疗模拟定位及粒子植入定位扫描，图像精度直接影响靶区勾画、放疗计划精准度，对球管稳定性、成像质量要求高。

3. 现状说明：现有球管累计曝光27万秒次。

二、产品硬性技术要求

★1. 型号兼容性：全新原厂原装球管，备件型号 D3193T（8MHU），完全适配GE Discovery CT590 RT模拟定位CT；严禁翻新管、返修管、第三方改装兼容管。

★2. 阳极热容量 ≥8.0 MHU；阳极最大冷却速率≥1600 kHU/min

★3. 焦点规格：小焦点≤0.5×1.0mm；大焦点≤1.0×1.2mm，满足放疗定位高清成像要求

- 4.提供投标型号球管的CFDA证必须在有效期内

5. 最大管电压140kV，满足全身各部位放疗定位扫描；

6. 冷却方式：原厂标准油冷结构，与整机水冷系统完美匹配；

7. 供货包含全套密封组件、配套油封、安装耗材；

8. 交付资料：医疗器械注册证、报关单（进口原厂）、出厂检测合格证、原厂出厂性能检测报告。

三、供应商资质要求

1. 供应商具备有效的《医疗器械经营许可证》；

2. 提供GE医疗原厂正式授权文件，证明具备该型号球管合法供货能力；

3. 拥有经过GE原厂认证工程师，具备该机型球管拆装、校准、整机调试能力；

4. 近3年内具备三甲医院放疗模拟定位CT同型号球管供货实施业绩（可提供合同复印件备查）。

四、商务、安装与验收要求

1. 施工范围：包含旧球管拆除、新球管安装、油液更换、气密性检测、整机参数校准、CT质控检测、模拟定位精度验证；

2. 验收标准

（1）安装完成后执行放射CT质控验收（按照WS 519《X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范》）；

（2）空间分辨率、噪声、均匀性、定位误差达到设备原厂出厂标准，满足放疗定位临床使用；

3. 报价包含：货物、国际运输、国内物流、关税、上门人工、校准、耗材、税费全部费用，医院无额外增量支出。

五、★质保核心条款

1. 质保期限：自安装调试验收合格之日起12个月或累计曝光30万秒，两者以先到达条件为准；

2. 质保范围：质保期内因球管原厂制造缺陷（真空泄漏、灯丝损坏、阳极故障）出现失效，供方免费提供全新同型号原厂球管、免费上门安装调试；

3.验收时提供纸质版+电子版完整产品说明书，进口球管合格证书。

4. 售后响应：故障报修 2小时内技术响应，省内48小时工程师到达现场抢修；

5. 质保到期前，供方免费上门开展一次球管全面性能检测，并出具检测报告。