申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 射频消融系统 |
| 用途及适用人群 | 微创手术是目前医学发展方向之一，本疗法创伤性小，局部疗效显著，是全身治疗的有益补充手段。 （1）开展肿瘤射频消融治疗技术，对完善我院科室建设、进一步提高我院综合治疗水平大有益处； （2）无法手术、不愿、手术风险大的原发和转移性肺肿瘤等占较大比例，射频消融肿瘤治疗方法可以对其中的大部分病人进行治疗； （3）我院有充分的病人资源，射频消融可与其它治疗方法如化疗、放疗、介入治疗等联合，是重要的综合治疗手段之一。 |
| 设备的功能要求 | - 1.多种工作模式：支持连续模式（可移动消融）、固定消融模式、精准温控消融模式、阻抗控制模式等多种输出方式，并具备专用的针道消融模式。2.精准温度与功率控制：射频消融过程中持续监测和显示阻抗值、显示实时功率和水循环的温度以防止水温过高造成伤害，可显示病灶周围温度。3.多针协同工作：支持同时使用多根消融针（如≤3根）进行联合消融，以扩大治疗范围，并能智能识别和管理多针状态. 4.安全保护机制：具备阻抗过高或过低自动终止、负极板连接异常报警、水循环系统故障报警等多种安全保护措施，确保治疗安全。 5.可配合腹腔镜手术中操作使用，经皮操作，可在实时影像（B超，CT等）引导下经皮穿刺使用。 6.具有三种明确的治疗适应症。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | 1.射频消融发生器主机；2.微泵； 3.操作软件；4.脚踏开关； 5.手术操作卡。 |
| 其它要求 | - （1）设备使用期≥5年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 （2）整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 （3）验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 （4）为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 （5）设备数据涉及接入我院HIS/LIS/PACS网络的，提供本设备接入数据中文版的技术文档。 （6）在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； （7）产品零配件国内供应及时；设备主机保修≥3年；终身维护； （8）维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 ▲（9）设备使用涉及到医用耗材/检验试剂的，必须为开放性的医用耗材/检验试剂。 |
| 四、设备和耗材、检验试剂的关系(需要的必填） （备注：此表由科室填写年计划使用量，供应商参与竞标时填写其他部分，作为评标时价格评审的重要依据。） | 耗材名称; 国产/进口; 是否专机专用耗材; 耗材品牌; 集采网/阳光网; 集采网价格; 阳光网价格; 阳光网成交价格; 年计划使用人份. 射频消融用针状电极; 国产; 是; 10. 射频消融用针状电极; 国产; 是; 10. 射频消融用针状电极; 国产; 是; 10. |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）